病人监护仪

需求

- 一、用途

危重症患者生命体征连续监测，支持有创血流动力学监测、呼吸功能监测等高级监护功能，具备便携性和快速启动功能，支持早期预警评分和远程监护。

- 二、使用人群

所有人群。

- 三、功能需求

（一）基础监测参数

1.心电（ECG）

（1）3/5导联可转换，自动导联识别

（2）心率范围：成人15-300bpm，新生儿15-350bpm；精度±1bpm；共模抑制比≥105dB。

2.呼吸（RESP）

（1）胸阻抗法，导联可选。

（2）范围：0-150bpm；分辨率1bpm；具备呼吸氧合图动态观测。

3.无创血压（NIBP）

（1）示波法，手动/自动/连续模式。

（2）范围：0-300mmHg；精度±2mmHg；双重过压保护（软件+硬件）。

3.血氧饱和度（SpO2）

（1）数字血氧技术，抗运动干扰。

（2）范围：0-100%；分辨率1%；精度：70-100%范围内±2%；抗弱灌注能力≤0.3%。

3.体温（TEMP）

（1）双通道体温监测。

（2）范围：0-50°C；分辨率0.1°C；精度±0.1°C。

4.脉搏（PR）

（1）来源于SpO2或ECG。

（2）范围：25-300bpm；精度±1bpm。

- （二）显示与操作要求

1.显示屏

≥10英寸彩色LED或TFT显示屏，分辨率≥800×600，≥8通道波形同时显示。

2.界面布局

大字体显示模式可选，波形和数字参数分区显示，支持用户自定义布局。

3.操作方式

触摸屏+实体按键双操作模式，支持手势操作（如波形缩放）。

4.夜间模式

自动/手动启动，降低屏幕亮度和报警音量，保护患者休息。

5.外接显示

支持外接显示器或投影仪，便于教学查房。

（三）数据管理与存储

1.趋势存储

≥120小时趋势图表存储，支持1秒-1小时分辨率可调。

2.事件回顾

≥100组报警事件存储，包含报警前后波形数据。

3.全息波形

≥48小时全息波形存储，支持任意时间点波形回顾。

4.数据导出

支持USB、网络等方式导出，格式兼容PDF、CSV、HL7等。

5.报告生成

支持监护报告、趋势报告、报警统计报告自动生成和打印。

(四）报警系统要求

1.报警级别

三级声光报警：高级（红色）、中级（黄色）、低级（蓝色/绿色）。

2.报警方式

360度可视报警灯+多音调声音报警+屏幕文字提示。

3.报警设置

所有参数报警上下限可调，支持预设模板（成人/儿童/新生儿）。

4.智能报警

具备报警延迟、报警暂停、报警复位功能，支持技术报警与生理报警区分。

5.报警联动

支持护士呼叫系统联动，支持中央监护系统远程报警。

- （五）安全与防护要求

1.电气安全

符合GB 9706.1医用电气设备安全标准，I类带内部电源设备，防除颤CF型应用部分。

2.抗干扰能力

抗高频电刀、抗除颤、抗电刀干扰，除颤后快速恢复（<5秒）。

3.防水等级

IPX2以上，防液体泼溅，便于清洁消毒。

4.材质要求

外壳采用抗菌涂层材料，耐腐蚀、易清洁，符合院感要求。

5.电磁兼容

符合YY 0505医用电气设备电磁兼容标准。

- 四、配置清单

单台设备标准配置

1.监护仪推车

2.壁挂支架

3.转运包

4.外接显示器  ≥21英寸，医用级

5.打印机    热敏打印，支持趋势图和报告

- 五、其他要求

1. 网络接入要求

（1）有线网络

标准RJ45接口，支持10/100Mbps以太网，支持TCP/IP、UDP协议。

（2）无线网络

支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4GHz/5GHz双频段，支持WPA2/WPA3加密。

（3）网络协议

支持HL7 v2.x/v3.x、DICOM（可选）、MQTT等标准医疗信息交换协议。

（4）设备发现

支持DHCP自动获取IP，支持DNS域名解析，支持设备自动发现与注册。

2.中央监护系统接入

（1）中央站连接

支持有线/无线方式接入中央监护系统，单中央站可管理≥64台床旁监护仪。

（2）双向通信

支持中央站远程设置床旁监护仪参数、接收报警信息、远程控制。

（3）集中显示

支持多床同屏显示（≥16床），支持重点床位放大显示。

（4）报警管理

支持中央站声光报警，支持报警分级处理，支持短信/APP推送。

（5）数据整合

支持多参数趋势集中显示，支持全息波形中央站回顾。

3.医院信息系统集成

（1）HIS（医院信息系统）

HL7接口或Web Service。

患者基本信息、入出转信息、医嘱信息。

（2）EMR（电子病历系统）

HL7或FHIR接口。

监护数据自动写入病历，支持结构化数据。

（3）手麻系统

专用接口或HL7。

术中监护数据自动采集，麻醉记录单生成。

（4）护理信息系统

API接口。

护理评估数据、巡视记录整合

4.数据安全与隐私保护

（1）数据加密

支持TLS/SSL传输加密，支持AES-256存储加密。

（2）身份认证

支持用户名/密码、数字证书、双因素认证。

（3）访问控制

基于角色的访问控制（RBAC），支持多级权限管理。

（4）审计日志

完整记录数据访问、修改、导出操作，支持审计追溯。

（5）患者隐私

支持患者信息脱敏，符合《个人信息保护法》和《数据安全法》。

（6）等保要求

符合网络安全等级保护2.0三级要求。

5.远程监护与互联网医疗

（1）远程监护

支持VPN或专线方式接入远程监护中心，实现异地实时监护。

（2）移动端查看

支持iOS/Android APP，授权用户可查看实时数据和接收报警。

（3）云平台对接

支持公有云/私有云部署，支持数据云端存储和分析。

（4）AI辅助

支持早期预警评分（EWS/MEWS/NEWS）自动计算，支持趋势预测。

六、售后服务要求

1.质保与维修

质保期限

整机质保≥3年，主要部件（显示屏、主板、电源模块）质保≥5年。

响应时间

故障报修后4小时内响应，24小时内到场，48小时内修复。

备用机服务

故障无法修复时，24小时内提供同档次备用机。

预防性维护

每年≥2次免费巡检，包含精度校准、安全检查、软件升级。

软件升级

质保期内免费软件升级，终身提供技术支持。

2.培训与文档

现场培训

安装时提供≥8小时现场培训，覆盖医生、护士、技术人员。

进阶培训

提供1次免费进阶培训（高级功能、维护技术）。

培训资料

提供完整中文操作手册、维护手册、电路图。

在线支持

提供7×24小时电话/视频技术支持，在线知识库。

3.设备合格使用期不小于10年。

七、验收标准

1.到货验收

核对设备型号、序列号与合同一致

检查外观无损伤，配件齐全

核对医疗器械注册证、合格证、检验报告

2.安装调试验收

完成设备安装、网络配置、系统对接

完成所有监测参数精度测试（使用模拟器）

完成与中央监护系统、HIS系统联调

3.临床验收

连续运行72小时无故障

医护人员操作考核合格

填写验收报告，双方签字确认