申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 内镜用二氧化碳送气装置 |
| 用途及适用人群 | 适用人群:消化道内镜检查和治疗的病人，包括但不限于息肉切除，胃炎，消化道肿瘤等病人 |
| 设备的功能要求 | 气泵的功能要求:为消化道检查和治疗提供二氧化碳气体，支撑腔体空间。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 送气泵 1台 保险丝 1根 电源线 1根 气囊 1个 操作指导卡 1个 墙气管路套件 1个 气瓶减压系统 1个 合格证 1张 说明书 1本 |
| 其它要求 | 保质3年。 |