申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项目参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 输液泵 |
| 用途及适用人群 | 精确控制输注速度，保障输注安全，多样化输注模式，适用于重症监护患者、手术患者、慢性病患者、急诊患者等。 |
| 设备的功能要求 | 1.基础性能要求 （1）流速范围：0.1-1200mL/h（覆盖微量至快速输注需求） （2）精度控制：误差≤±5%（高危药物需≤±3%） （3）输注模式：至少包含连续输注、体重模式、时间剂量模式 2.安全防护功能 3.智能化与兼容性 （1）数据管理：支持输注记录存储（≥1000条）、USB/Wi-Fi数据导出 （2）系统对接：兼容医院HIS系统，实现电子医嘱无缝传输 （3）耗材识别：内置条形码/RFID扫描，自动识别输液器型号并匹配参数 4.人机工程设计 （1）操作界面：触控屏+物理按键双模式，防误触锁定功能 （2）便携性：重量＜3kg，配备急救提手和移动支架接口 （3）电池续航：内置锂电池支持≥4小时连续工作，支持移动充电 5.院感与维护要求 （1）消毒兼容性：外壳抗腐蚀（支持含氯消毒剂擦拭） （2）自检功能：开机自动执行管路密闭性、传感器校准检测 （3）维护提示：累计使用时间超5000小时触发保养预警 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 软、硬件的 配置要求 | 序号; 货物名称; 数量（每套）; 备注. 1; 输液泵主机; 1台. 2; 电源线; 1根. 3; 说明书; 1本. 5; 合格证; 1张. |
| 其它要求 | - 1.设备使用期限6年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 - 2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。 - 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |

科主任签名： 陈海

日期：2026 年 4 月 24 日